Kętrzyn. 29.06.2015r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr SOO.272.15.2015

Nasz znak: SOO.272.15.2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.272.15.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – zakup inwestycyjny”.

Powiat Kętrzyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.272.13.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – zakup inwestycyjny”, w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ:

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - NR 2
Pytanie nr 1
Dotyczy karty nr 16 Lampa operacyjna: Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego dla kopuły głównej 175-320mm, a dla kopuły satelitarnej 160-310 mm?
Odpowiedź nr 1
Zamawiajacy dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

Pytanie nr 2
Dotyczy karty nr 16 Lampa operacyjna: Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w której kopuła główna ma średnicę 650 mm, a kopuła satelitarna 530mm?
Odpowiedź nr 2
Zamawiajacy dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

Pytanie nr 3
Dotyczy karty nr 16 Lampa operacyjna: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której regulacja natężenia oświetlenia regulowana jest w 10 krokach w zakresie 25-100%?
Odpowiedź nr 3
Zamawiajacy dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

Pytanie nr 4
Dotyczy karty nr 16 Lampa operacyjna: Czy Zamawiający pisząc „czasza lampy montowane na oddzielnych ramionach” ma na myśli dwie osobne lampy montowane sufitowo w dwóch różnych miejscach? Czy lampę dwuczaszową, której czasze zamontowane są na tym samym zawieszeniu sufitowym i dopiero z oddzielnymi ramionami poziomymi dla każdej czaszy?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że montaż lampy ma być jednopunktowy to znaczy, że z tego samego zawieszenia sufitowego korzystają dwie lampy, zamontowane na odrębnych, dla każdej z czasz, ramionach poziomych.

Pytanie nr 5
Dotyczy karty nr 16 Lampa operacyjna: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która ma możliwość regulacji pola operacyjnego w zakresie 21-42 cm?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania.

Pytanie nr 6
Dotyczy karty nr 16 Lampa operacyjna: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która posiada możliwość regulacji wielkości pola operacyjnego w zakresie 9,4-18 cm?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania.

Pytanie nr 7
Dotyczy karty nr 11 Lampa zabiegowa: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której zakres regulacji wysokości oprawy mieści się między 1300-1550mm?

Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania.

Pytanie nr 8
Dotyczy karty nr 11 Lampa zabiegowa: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której łączny pobór mocy wynosi 17W?
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania.

Pytanie nr 9
Dotyczy karty nr 11 Lampa zabiegowa: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której natężenie oświetlenia z 50cm wynosi 35000lux?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10
Dotyczy karty nr 11 Lampa zabiegowa: Czy biorąc pod uwagę, że Europejskie normy lamp zabiegowych oraz operacyjnych określają sposób oraz metodę pomiaru natężenia oświetlenia z odległości 50 oraz 100 cm, Zamawiający odstąpi od wymogu podawania natężenia oświetlenia w odległości 30cm?
Odpowiedź nr 10
Zamawiający odstąpi od wymogu podawania natężenia oświetlenia w odległości 30cm.

Pytanie nr 11
Dotyczy karty nr 11 Lampa zabiegowa: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która posiada wielkość plamy świetlnej mierzonej z 50 cm na poziomie 14 cm?
Odpowiedź nr 11
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12
Dotyczy karty nr 11 Lampa zabiegowa: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą stałą wartość jasności światła?
Odpowiedź nr 12
Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia do SIWZ podczas sporządzania i składnia ofert.

Ryszard Henryk Niedziółka
Starosta Kętrzyński