# Pakiet nr 1:

- Autoklaw duży poj. 600 l. -1 szt.

Sterylizator parowy (prawostronny), przelotowa komora sterylizacyjna o poj. 600 l., wbudowana wytwornica pary o mocy 36 kW wraz z pełnym wyposażeniem.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2020 | Tak/podać |  |
| Parametry techniczne |
|  | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym, pojemność komory 8 STE, 600 litrów +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Wymiar komory 662x662x1250 mm +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu; przewężenia zapobiegające wydostaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi; przewężenie do 20 mm. | Tak/podać |  |
|  | Sterylizator zasilany z wbudowanej wytwornicy pary o mocy 36 kW | Tak/ podać |  |
|  | Maksymalna energia energiczna – do 40 kW | Tak, podać |  |
|  | Drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej 316 L wg AISI, izolowane termicznie | Tak/podać |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy 7” ekran z klawiaturą dotykową. Ekran umieszczony z boku wejścia do komory z lewej strony (w celu uniknięcia zaparowania powierzchni ekranu, niedopuszczalne umieszczanie ekranu nad komorą) | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego. | Tak |  |
|  | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach. | Tak |  |
|  | Programy sterylizacyjne 121 i 134oC z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej; minimum 19 programów użytkownika + 2 testowe | Tak |  |
|  | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności. | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka z możliwością wydruku numerycznego, gwarantująca trwałość wydruku (niedopuszczalny wydruk na papierze termicznym) Załączyć przykładowy wydruk potwierdzający spełnienie warunków opisu. | Tak |  |
|  | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania. | Tak |  |
|  | Sterylizator wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,30µm | Tak |  |
|  | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. Minimum 3 stopniowe. | Tak/podać |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesów sterylizacji zabezpieczony kodem cyfrowym. | Tak |  |
|  | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego. | Tak |  |
|  | Wodowskaz na panelu czołowym widoczny bez demontażu jakiegokolwiek elementu sterylizatora. | Tak |  |
|  | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej. | Tak |  |
|  | System za-/rozładunkowy wózek wsadowy do załadunku koszy – szt. 1 - wózek transportowy – szt. 2 | Tak |  |
|  | Oblachowanie zewnętrzne, komora, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
|  | Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, napęd pneumatyczny. | Tak/podać |  |
|  | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 554./PN EN ISO 17665-1 | Tak |  |
|  | Sterylizator zgodny z: - dyrektywą medyczną 93/42/EEC (dołączyć kopie certyfikatu) - dyrektywą ciśnieniową 2014/68/EU (dołączyć kopie certyfikatu) | Tak |  |
|  | Wymiary i waga maks.(szer.x wys.x gł.w cm.)1200x1900x1550 mm +/-5% | Tak/podać |  |
|  | POZOSTAŁE WYMOGI |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim – 2 komplety | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie w cenie | Tak |  |
|  | Pełna dokumentacja techniczna dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego. Szkolenie dla personelu obsługi technicznej w zakresie bieżącej eksploatacji | Tak |  |
|  | Potwierdzenie odbycia szkolenia świadectwem uprawnionego przedstawiciela | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta dla oferowanych wyrobów na terenie województwa zamawiającego. Załączyć potwierdzenie autoryzacji. | TAK, podać adres |  |
|  | Lokalizacja najbliższych punktów serwisowych oferowanych wyrobów medycznych nie dalej niż 100 km. | Tak |  |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak 24 h | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji maksymalny czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia bez konieczności sprowadzenia części zza granicy: 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-cy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – co najmniej przez 10 lat od daty zakupu | Tak |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu | Tak |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Zainstalowanie sterylizatora w udostępnionym przez Zamawiającego miejscu. Podłączenie do wykonanych przez Zamawiającego instalacji sanitarnych i elektrycznych. W przypadku sterylizatora: wykonanie niezbędnych prac adaptacji pomieszczenia tj. demontaż, przesunięcie i ponowny montaż sterylizatora, ewentualnie przeróbka istniejących otworów, w których zainstalowane były poprzednie urządzenia oraz w razie potrzeby instalacji m.in. sanitarnej w sposób pozwalający na zainstalowanie nowego urządzenia. | Tak |  |
| UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |

1. Wartość netto: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

- Autoklaw mały poj. 150 l. -1 szt.

Sterylizator parowy (prawostronny), przelotowa komora sterylizacyjna o poj. 150 l., wbudowana wytwornica pary o mocy 18 kw wraz z pełnym wyposażeniem.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2020 | Tak/podać |  |
| Parametry techniczne |
|  | Komora bez przewężenia | Tak |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej min. 316 wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości Ra≤0,6µm | Tak, podać |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 5 mm | Tak, podać |  |
|  | Pierścieniowy płaszcza grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory | Tak |  |
|  | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o pojemność komory 150 litrów +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Komora sterylizacyjna o wymiarach 330x660x694 mm +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Wymiary sterylizatora max. (Szer.xWys.xGłęb.) 800x1900x975mm +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy max 18 kW +/-5% | Tak |  |
|  | Na panelu czołowym od strony załadowczej umieszczone dwa manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary | Tak, podać |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD minimum 5,7” | Tak |  |
|  | Wyświetlacz wraz z manometrami umieszczony z boku komory (niedopuszczalne umieszczenie manometrów i wyświetlacza nad komorą) | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego | Tak |  |
|  | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach w języku polskim. | Tak |  |
|  | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Programy sterylizacyjne 121 i 134°C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej | Tak |  |
|  | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji | Tak, załączyć oryginalny wydruk |  |
|  | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania | Tak |  |
|  | Sterylizator wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,3µm | Tak |  |
|  | Suszenie próżniowe | Tak |  |
|  | System automatycznego odmulania wytwornicy pary | Tak |  |
|  | Możliwość kontroli (obserwacji) na wodowskazie umieszczonym w panelu czołowym strony załadowczej poziomu wody w wytwornicy pary, niezależnie od automatycznego układu kontroli i uzupełniania wody | Tak |  |
|  | Możliwość dokonania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika | Tak |  |
|  | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu | Tak |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak |  |
|  | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej | Tak |  |
|  | Oblachowanie zewnętrzne, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali min. 304 wg AISI | Tak |  |
|  | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
|  | Drukarka igłowa umożliwiająca archiwizację zapisów z procesów powyżej 10 lat | Tak |  |
|  | Drzwi sterylizatora przesuwane w płaszczyźnie pionowej, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie procesu | Tak |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |
|  | Napęd drzwi pneumatyczny | Tak, podać |  |
|  | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej parą wodną | Tak |  |
|  | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny/ejector) | Tak, podać |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1 | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU; deklaracja potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | Tak |  |
|  | Aktualne certyfikaty serwisu wystawione przez producenta (nie wcześniej niż 2019) | Tak, dołączyć kopie |  |
|  | System załadowczy: wózek wsadowy - 1szt., wózek transportowy 2 szt. | Tak |  |
|  | POZOSTAŁE WYMOGI |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim – 2 komplety | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie w cenie | Tak |  |
|  | Pełna dokumentacja techniczna dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego. Szkolenie dla personelu obsługi technicznej w zakresie bieżącej eksploatacji | Tak |  |
|  | Potwierdzenie odbycia szkolenia świadectwem uprawnionego przedstawiciela | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta dla oferowanych wyrobów na terenie województwa Zamawiającego. Załączyć potwierdzenie autoryzacji. | TAK, podać adres |  |
|  | Lokalizacja najbliższych punktów serwisowych oferowanych wyrobów medycznych nie dalej niż 100 km. | Tak |  |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak 24 h | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji maksymalny czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia bez konieczności sprowadzenia części zza granicy: 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-cy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – co najmniej przez 10 lat od daty zakupu | Tak |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu | Tak |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Zainstalowanie sterylizatora w udostępnionym przez Zamawiającego miejscu. Podłączenie do wykonanych przez Zamawiającego instalacji sanitarnych i elektrycznych. W przypadku sterylizatora: wykonanie niezbędnych prac adaptacji pomieszczenia tj. demontaż, przesunięcie i ponowny montaż sterylizatora, ewentualnie przeróbka istniejących otworów, w których zainstalowane były poprzednie urządzenia oraz w razie potrzeby instalacji m.in. sanitarnej w sposób pozwalający na zainstalowanie nowego urządzenia. | Tak |  |
| UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |

1. Wartość netto: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

- Myjnia dezynfektor -1 szt.

Myjnia dezynfektor przelotowa z dodatkową pompą detergentu z czujnikiem niewystarczającej ilości detergentu oraz dozownikiem, pompą środka zwilżającego i zaworem zasilania wodą uzdatnioną.

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia |  |  |
|  | Model |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |
| Parametry techniczne |
|  | Myjnia przelotowa dwudrzwiowa | Tak |  |
|  | Wymiary gabarytowe 800 x 710 x 1970 mm ( S x G x W) +/- 5 % | Tak, podać |  |
|  | Pojemność komory 220 litrów, +/- 5 % | Tak, podać |  |
|  | Wymiary komory 600x610x610 mm ( +/- 5 %) | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana suszarka o wysokiej wydajności z filtrem wstępnym i filtrem HEPA klasy H13 | Tak |  |
|  | Złącze wentylacyjne wyposażone w tuleję przyłączeniową i zabezpieczenie przed wstecznym przepływem kondensatu | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne, przeszklone, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawiania na nich wózków wsadowych | Tak |  |
|  | Wysokość załadunku min. 830 mm od podłogi +/-5% | Tak |  |
|  | Ogrzewanie elektryczne; zasilanie 400 V, 3N AC 50 Hz | Tak |  |
|  | Całkowita moc 13 kW | Tak, podać |  |
|  | Pojemność komory 8 tac narzędziowych zgodnych z DIN | Tak |  |
|  | W pełni automatyczne sterowanie mikroprocesorowe PLC | Tak |  |
|  | Min. 5 programów mycia dezynfekcji wybieranych bezpośrednio z panelu sterowania. | Tak |  |
|  | 7” kolorowy panel sterowania | Tak |  |
|  | Możliwość dokonywania zmian parametrów procesu przez użytkownika. | Tak |  |
|  | 4 niezależnie wyjmowane półki z dyszami myjącymi | Tak |  |
|  | 5 ramion natryskowych w komorze zapewniające natrysk każdej tacy z góry i od spodu ze zdejmowanymi nakładkami ułatwiającymi czyszczenie wewnętrznej powierzchni ramienia | Tak |  |
|  | Automatycznie podłączane / zamykane złącza ramion myjących. | Tak |  |
|  | Demontaż ramion myjących bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Min. 2 pompy detergentu i 1 pompa środka wspomagania płukania | Tak |  |
|  | Wskazanie niewystarczającej objętości środka czyszczącego do zakończenia cyklu. | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | Tak |  |
|  | Mycie i dezynfekcja: sprzętu laparoskopowego | Tak |  |
|  | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | Tak |  |
|  | Wielopoziomowy system kodów dostępu | Tak |  |
|  | Obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe, elementy grzewcze, rama nośna wykonane ze stali nierdzewnej; brak elementów ze stali miękkiej lub galwanizowanej. | Tak |  |
|  | Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna min 800 l/min | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem | Tak |  |
|  | Sygnalizacja świetlna awarii | Tak |  |
|  | POZOSTAŁE WYMOGI |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim – 2 komplety | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie w cenie | Tak |  |
|  | Pełna dokumentacja techniczna dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego. Szkolenie dla personelu obsługi technicznej w zakresie bieżącej eksploatacji. | Tak |  |
|  | Potwierdzenie odbycia szkolenia świadectwem uprawnionego przedstawiciela. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta dla oferowanych wyrobów na terenie województwa Zamawiającego. Załączyć potwierdzenie autoryzacji. | TAK, podać adres |  |
|  | Lokalizacja najbliższych punktów serwisowych oferowanych wyrobów medycznych nie dalej niż 100 km. | Tak |  |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak 24 h | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji maksymalny czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia bez konieczności sprowadzenia części zza granicy: 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-cy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – co najmniej przez 10 lat od daty zakupu | Tak |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu | Tak |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Zainstalowanie myjni w udostępnionym przez Zamawiającego miejscu. Podłączenie do wykonanych przez Zamawiającego instalacji sanitarnych i elektrycznych. | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wartość netto: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

- Myjnia ultradźwiękowa -1 szt.

Myjnia ultradźwiękowa, pojemność komór myjących 2x50l.

|  | Myjnia stacjonarna dwukomorowa o pojemności 2x50 l.(+/-5%) | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora myjąca wyposażona w szczelną pokrywę | Tak |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków 40 kHz | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min.1000W | Podać |  |
|  | Myjnia wyposażona w baterię ciepła/zimna woda | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w pistolet natryskowy z kompletem końcówek | Tak |  |
|  | Programowanie czasu procesu i temperatury roztworu myjącego | Tak |  |
|  | Moc grzałek min 1600W | Tak/podać |  |
|  | Wyświetlana aktualna temperatura oraz czas procesu | Tak |  |
|  | Wymiary wanny umożliwiają umieszczenie tacy narzędziowej zgodnie z DIN 58952 min.600/400/250mm | Tak/podać |  |
|  | Temperatura mycia 20-80°C | Tak/podać |  |
|  | Czas mycia w min. 1-60 | Tak/podać |  |
|  | Zasilanie 230V | Tak/podać |  |
|  | POZOSTAŁE WYMOGI |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim – 2 komplety | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie w cenie | Tak |  |
|  | Pełna dokumentacja techniczna dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego. Szkolenie dla personelu obsługi technicznej w zakresie bieżącej eksploatacji. | Tak |  |
|  | Potwierdzenie odbycia szkolenia świadectwem uprawnionego przedstawiciela. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta dla oferowanych wyrobów na terenie województwa Zamawiającego. Załączyć potwierdzenie autoryzacji. | TAK, podać adres |  |
|  | Lokalizacja najbliższych punktów serwisowych oferowanych wyrobów medycznych nie dalej niż 100 km. | Tak |  |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak 24 h | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji maksymalny czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia bez konieczności sprowadzenia części zza granicy: 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-cy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – co najmniej przez 10 lat od daty zakupu | Tak |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu | Tak |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Zainstalowanie myjni w udostępnionym przez Zamawiającego miejscu. Podłączenie do wykonanych przez Zamawiającego instalacji sanitarnych i elektrycznych. | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wartość netto: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

- Wózek – stojak do laparoskopów -1 szt.

Wózek - stojak do laparoskopów musi być kompatybilny z zaoferowaną  myjnią – dezynfektorem  z pozycji nr 3.

1. Wartość netto: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

- Zgrzewarka rotacyjna z drukarką i wyposażeniem -1 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2020 | Tak/podać |  |
| Parametry techniczne |
|  | Wymiary 527x314x162 mm +/-5% | Tak/podać |  |
|  | – szybkość zgrzewania: min.10 m/min | Tak/podać |  |
|  | – zakres temperatur: 50÷199°C | Tak/podać |  |
|  | – szerokość zgrzeiny: min. 15 mm | Tak/podać |  |
|  | – obudowa ze stali nierdzewnej 304 wg AISI | Tak |  |
|  | – regulacja odległości zgrzeiny od krawędzi rękawa papierowo-foliowego w zakresie 10 - 35 mm | Tak/podać |  |
|  | – możliwość wycofania opakowania w przypadku zablokowania napędu (zmienny kierunek napędu rolek) | Tak/podac |  |
|  | – funkcja standby | Tak |  |
|  | – ciekłokrystaliczny wyświetlacz | Tak |  |
|  | – kontrola mikroprocesorowa, programowanie przy pomocy wyświetlanego menu | Tak |  |
|  | – automatyczny licznik zgrzanych rękawów z sygnalizacją | Tak |  |
|  | – klawiatura alfanumeryczna lub alfanumeryczna | Tak/podać |  |
|  | – automatyczny włącznik drukarki | Tak |  |
|  | – wydruk na zgrzewie zawierający: datę pakowania, datę ważności pakietu, kod alfanumeryczny | Tak |  |
|  | Samoregulujący docisk rolek | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej wielu zgrzewarek i zarządzanie jednym komputerem klasy PC | Tak |  |
|  | Porty szeregowe do komunikacji z komputerem PC | Tak |  |
|  | Walidacja procesu zgrzewania(kontrola temperatury, czasu i nacisku rolek) | Tak |  |
|  | Energia elektryczna 230V,50Hz moc zainstalowana maks.330W | Tak/podać |  |
|  | Blat rolkowy | Tak |  |
|  | POZOSTAŁE WYMOGI |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim – 2 komplety | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie w cenie | Tak |  |
|  | Pełna dokumentacja techniczna dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego. Szkolenie dla personelu obsługi technicznej w zakresie bieżącej eksploatacji. | Tak |  |
|  | Potwierdzenie odbycia szkolenia świadectwem uprawnionego przedstawiciela. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta dla oferowanych wyrobów na terenie województwa Zamawiającego. Załączyć potwierdzenie autoryzacji. | TAK, podać adres |  |
|  | Lokalizacja najbliższych punktów serwisowych oferowanych wyrobów medycznych nie dalej niż 100 km. | Tak |  |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak 24 h | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji maksymalny czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia bez konieczności sprowadzenia części zza granicy: 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-cy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – co najmniej przez 10 lat od daty zakupu | Tak |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu | Tak |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Zainstalowanie zgrzewarki w udostępnionym przez Zamawiającego miejscu. Podłączenie do wykonanych przez Zamawiającego instalacji sanitarnych i elektrycznych. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wartość netto: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

- Drobne akcesoria do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni –dodatkowe kosze – 6 szt.

Elementy wykonane  ze stali kwasoodpornej i  przystosowane  do zawieszania na zaczepach o rozstawie 50 cm. Kosze wykonane z drutu polerowane elektrochemiczne na lustrzany połysk. Rozmiar 580x280x130mm.

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wartość netto: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

2. Wartość netto za 6 szt: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

Łączna wartość Pakietu nr 1 pozycja(1+2+3+4+5+6+7): Wartość netto:………………..… VAT….%...................zł Wartość brutto: …………………..

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

# Pakiet nr 2:

- Inkubator do szybkiego testu biologicznego –para wodna - 1 szt.

Inkubator do testów biologicznych szybkiego odczytu wraz  z drukarką – para wodna, z dotykowym ekranem i zintegrowaną kruszarką, specjalną drukarką elektroniczną do dokumentacji. Alarm w przypadku niewłaściwej sterylizacji potwierdzonej wzrostem sporów bakteryjnych wraz z dostarczeniem drukowanej dokumentacji przeprowadzonego procesu. Szybkie wykrywanie od 2 do 5 godzin aktywności metabolicznej jakichkolwiek sporów, które przetrwały proces sterylizacji z jednoczesnym eliminowaniem prawdopodobieństwa rezultatu błędnie negatywnego. W zestawie powinny znajdować się min 3 opakowania testów ampułkowych biologicznych o szybkim odczycie kontroli sterylizacji parą wodną max do 5 godzin zawierające populację szczepu 10*5 Geobacilllus stearothermophilus kompatybilne z w/w inkubatorem. Opakowanie zawierające 100 szt.  testu ampułkowego.

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

- Instrukcje obsługi w języku polskim

- Dostawa, montaż, uruchomienie  w cenie

- Pełna dokumentacja techniczna dostarczana wraz z urządzeniem

- Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego. Szkolenie dla personelu obsługi technicznej w zakresie bieżącej eksploatacji.

- Potwierdzenie odbycia szkolenia świadectwem uprawnionego przedstawiciela.

- Autoryzowany serwis producenta dla oferowanych wyrobów na terenie województwa Zamawiającego. Załączyć potwierdzenie autoryzacji.

- Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak 48 h

- W okresie gwarancji maksymalny czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia bez konieczności sprowadzenia części zza granicy: 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

- Okres gwarancji min. 24 m-cy ; obejmuje  wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu.

- Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu

- Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji.

1. Wartość netto: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

Łączna wartość Pakietu nr 2. Wartość netto:………………..… VAT….%...................zł Wartość brutto: …………………..

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

# Pakiet nr 3:

- Stelaż do worków na odpady medyczne  (120l) - 10 szt.

Stelaż do worków na odpady(120l). Stelaż przeznaczony  do zawieszania worków foliowych lub płóciennych służących do gromadzenia odpadów komunalnych, odpadków medycznych, brudnej bielizny, itp. Konstrukcja stelażu wykonana  ze stali kwasoodpornej. Całość wykonana  bez użycia elementów rozłącznych (śrub, nakrętek itp.). Stelaż posiadający dwa niebrudzące kółka i stopki zabezpieczające wózek przed przesuwaniem w czasie podnoszenia pedałem pokrywy. Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia otwarcie, zablokowanie w pozycji otwartej oraz zamknięcie pokrywy bez użycia rąk. Do zabezpieczenia worków przed zsuwaniem stosuje się specjalnie ukształtowane obręcze.

1. Wartość netto   1 szt: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

2. Wartość netto 10 szt: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

- Kotara z PCV o wym. 1000/2000 mm  – 1 szt.

KURTNA Z PASÓW FOLII PCV higienicznie wykonana , łatwa do utrzymania w czystości, pasy folii o gr 2mm i szerokości 200mm. Odporna na promieniowanie UV, krawędzie pasów zaokrąglone, mocowanie kurtyny wyk. ze stali kwasoodpornej , wymiary 100x200 cm.

1. Wartość netto: …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

- Regał uniwersalny o wym. 1900/1200/600 mm, 6-półkowy  – 1 szt.

Regał uniwersalny wysokość 190 cm długość 120 głębokość 60 cm. Regał składający  się z czterech słupków nośnych oraz sześciu półek, wykonanych ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja regałów dostosowana jest wymiarowo do wielkości jednostki sterylizacyjnej wsadu (dł. 60 x szer. 30 x wys. 30 cm).Wszystkie krawędzie są zaokrąglone, bezpieczne, zaś stopki z tworzywa zapewniające płynną regulację w zakresie ±1 cm.

1. Wartość netto : …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

- Stół ociekowy o wym.1400/700 mm  – 1 szt.

Stół ociekowy o wymiarach  140/70 cm. Blat i stelaż stołu wykonane ze stali kwasoodpornej zapewniające wieloletnią trwałość, estetyczny wygląd i łatwość utrzymania w czystości. Stopki stołu zapewniają płynną regulację wysokości w zakresie ±1 cm. Blat wyposażony  w rant od strony ściany (30 mm). Woda z blatu odprowadzana może być wężem elastycznym do:

- przyłącza syfonu

- do pionu kanalizacyjnego poprzez syfon

- do kratki ściekowej

1. Wartość netto : …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

Łączna wartość Pakietu nr 3 pozycja(1+2+3+4): Wartość netto:………………..… VAT….%...................zł Wartość brutto: …………………..

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

# Pakiet nr 4:

- Metkownice – 4 szt.

Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwiająca kodowanie takich informacji jak:

- w pierwszym rzędzie:

- numer operatora

- numer sterylizatora

- numer cyklu

- kod pakietu

- w drugim rzędzie:

- datę sterylizacji

- w trzecim rzędzie:

- datę ważności.

Metkownica musi być kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego metkownicami oraz etykietami do nich tj. TYP 240/830.

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

- Instrukcje obsługi w języku polskim – 2 komplety

- Dostawa, uruchomienie  w cenie

- Pełna dokumentacja techniczna dostarczana wraz z urządzeniem

- Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego. Szkolenie dla personelu obsługi technicznej w zakresie bieżącej eksploatacji.

- Potwierdzenie odbycia szkolenia świadectwem uprawnionego przedstawiciela.

- Okres gwarancji min. 24 m-cy ; obejmuje  wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu.

- Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu

- Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji.

1. Wartość netto : …………………………….VAT….%...................zł.     Wartość brutto: ………………………….

Łączna wartość Pakietu nr 4: Wartość netto:………………..… VAT….%...................zł Wartość brutto: …………………..

....................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)